	Ⅱ(二)計畫中文摘要：

	本計畫延續2003年到2010年期間台灣電力公司核能一~三廠氣象鐵塔風向風速與氣溫的校正品保實作經驗，持續針對上述三處電廠定期進行氣象鐵塔儀器與資料之品保程序，包括實驗室內的風向風速計校正品保程序、溫度計通風馬達抽風速率與風向的現場遊校，並協助診斷電廠環境之風花圖氣候特徵。

本計畫也針對龍門電廠裝填燃料前，所需的氣象監測儀器進行性能與位置評估，氣象量測數據也與STREAM大氣擴散模式計算結果進行平行測試與交互驗證，以確保該電廠氣象觀測數據、統計分佈及大氣擴散濃度之正確性，做為放射性氣體排放廠外之民眾劑量評估依據。STREAM大氣擴散模式也將與龍門電廠RG 1.111大氣擴散模式與XOQDOQ-82電算程式相互驗證，以提供RG 1.111大氣擴散模式合理之模式特定參數，做為龍門電廠放射性氣體排放廠外民眾劑量評估之依據。

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


（附註：請詳細填寫，如篇幅不足，請另紙繕附）

	Ⅱ(三)計畫英文摘要：

	This project continues the previous four-year (2003~2007) experience of the calibration and data quality check of wind field and temperature monitor on the meteorological towers at Tai-Power Nuclear #1~#3 Stations. The works in this project include (1) the regular check on the wind vane/wind cup hardware and performance in the laboratory (2) take samples to the wind tunnel laboratory at Instrumental calibration center of Central Weather Bureau for re-check (3) on-site check of ventilation fan, temperature sensor and wind direction (4) diagnosis of the monthly wind-rose graphics. 

Meanwhile, we will execute one-year on-site comparison between the sonic anemometer and the wind cup/vane instruments at Nuclear Power Station #1 or #2. This work could provide the performance test of sonic anemometer (suitable for US NRC R.G1.23) in high-wind, heavy rainfall and sea-salt environment. The evaluation of I tower at Nuclear Power Station #2 will be studied through the data and instrumental performance comparison to the nearby J tower.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


（附註：請詳細填寫，如篇幅不足，請另紙繕附
Ⅱ(四)本研究計畫之背景、目標、預期成效及國內外相關研究之進展現況：（計畫之目標預期成效請按年度儘量以數字具體說明，並請說明申請單位及／或申請人曾作之有關研究工作）
1.計畫背景與目標
依據核管法要求，核能電廠運轉前即應於最終安全分析報告中完成禁制區邊界、低人口密度區以及設計基準事故之放射性氣體排放對廠外民眾的輻射劑量評估。依據輻防法之「游離輻射防護安全標準」及相關規範要求，正常運轉期間，各核能電廠則須定期提出放射性物質排放報告，使主管機關與民眾了解核能電廠例行運轉之放射性廢氣排放實績及其對廠外民眾造成之輻射劑量是否符合法規限值。另依據核子事故緊急應變法，核子事故期間，為儘早採取適當防護行動，有效降低民眾及環境所受之輻射影響，核子事故中央災害應變中心所屬之輻射監測中心必須依據事故發生的時序、電廠狀況與廠區氣象觀測資料，透過RG 1.111大氣擴散模式與XOQDOQ-82電算程式 (NUREG/CR-2919所建議之各核能電廠例行運轉放射性氣體擴散濃度分佈之計算工具)，進行事故期間民眾輻射劑量預估。此外，各核能電廠亦應經由評估劃定其緊急應變計畫區，提出緊急應變計畫區內民眾防護措施之分析及規劃，並定期進行檢討與修正。氣象條件是核能電廠上述安全考量的重要因子，比如風向決定污染物之擴散方向，而風速及穩定度則影響其擴散速率及傳輸。而在環境衝擊方面，包括由冷卻塔造成的諸多效應，也必須利用氣象因子來加以評估。依照美國核管會（US NRC）法規(R.G1.23 Onsite Meteorological Program)及運轉規範要求，核能電廠氣象參數的測量必須維持一定的精確度。為了維持儀器的精確，這些氣象儀器必須適當地加以檢查與維護，以使資料維持至少90%的可用度，並避免儀器過久的停用，同時觀測所得的資料必須加以檢查與分析檢討。
核能電廠所需測量的氣象參數包括不同高度的風向、風速及溫度。風向會影響污染物散佈的方向；風速及其變化影響污染物的擴散與傳送速率；而垂直溫度分佈則決定大氣的穩定度，也與污染物的擴散有關。為求垂直方向上的變化，必須設立至少一個氣象鐵塔，在至少兩層的高度測量這些參數。較低層的儀器必須設在地面以上10公尺的高度，而較高層的則應設在離較低層30公尺以上的位置；若有煙囪排放，則須另設一組儀器在煙囪口的高度。目前核能一、二廠設有高塔及低塔兩個氣象鐵塔；核一廠高塔146米（高層離地面140米、低層離地面86米）、低塔35米（高層離地面35米、低層離地面12米）；核二廠高塔60米（高層離地面60米、低層離地面21米）、低塔43米（高層離地面43米、低層離地面13米）；核能三廠則僅設有一個鐵塔40米（高層離地面40米、低層離地面10米）。每一鐵塔上層及下層都安裝一套Met-one GP(一般強風型)風速風向感測器，一套Met-one LT(微風起動型)風向風速感測器，以及一套通風型溫度計(Met-One T200)，這些氣象感測器的基本特徵(圖1)以及風速風向感測器的動態性能如表1和表2所列。此外，即將裝填燃料加入營運轉的龍門(核四)電廠則在CPSS排氣煙囪北側66公尺與135公尺兩高度，延伸出長度25.5公尺與16.5公尺長度的氣象觀測平台(圖2)。
本計畫主持人曾於民國92年6月至民國99年3月期間，接受台灣電力公司「核能電廠氣象風向風速與溫度計校正品保計畫」之委託，進行核能一、二、三電廠氣象鐵塔之氣象風向風速與溫度計校正品保工作，包括： 

(1) 風向風速計和溫度計校正、維修與紀錄工作。

(2) 利用電子經緯儀現場遊校各核能電廠送檢之風速風向儀器之運作功能。
(3) 檢修後的風速風向儀器抽樣送至中央氣象局儀器檢校中心風洞實驗室，進行檢測交叉驗證。

(4) 舉辦年度訓練講習，向核能電廠相關人員說明儀器維修和資料判讀的流程和問題討論。

(5) 協助核能電廠人員判讀氣象資料和風花圖特徵。
(6) 協助核能電廠評估新型氣象感測器(超音波風向風速計與整合型氣象感測器)的環境耐用度與可用性。

本計畫第一部份將延續2003年到2010年期間台灣電力公司核能一~三廠氣象鐵塔風向風速與氣溫的校正品保實作經驗，持續針對上述三處電廠定期進行氣象鐵塔儀器與資料之品保程序，包括實驗室內的風向風速計校正品保程序、溫度計通風馬達抽風速率與風向的現場遊校，並協助診斷電廠環境之風花圖氣候特徵。

本計畫第二部份是針對龍門(核四)電廠裝填燃料前，透過CRADLE公司之STREAM大氣擴散數值模式，評估排氣煙囪氣象平台監測儀器之性能與位置，氣象量測數據也與該數值模式計算結果進行平行測試與交互驗證。(Can you expand this further?)
本計畫第三部份是運用STREAM大氣擴散模式做為龍門(核四)電廠RG 1.111大氣擴散模式與XOQDOQ-82電算程式之相互驗證對象；由於RG 1.111大氣擴散模式與XOQDOQ-82電算程式是假設排放至大氣內之物質係以直線傳送方式擴散，而其濃度在煙羽內則為高斯分佈。程式中高點排放的煙羽上揚、地面排放擴散則受當地建築物擾流的影響，煙羽成長參數（水平及垂直擴散因數σy、σz）等多項特定參數均需依照電廠廠址排放的實際狀況、廠址地形與附近建築物進行研究與選定。因此，為確認龍門(核四)電廠RG 1.111大氣擴散模式與XOQDOQ-82程式所需輸入之特定參數，以計算出之擴散與沈積因數符合法規要求，需要利用其他適當數值模式進行平行比對與驗證，以做為龍門(核四)電廠放射性氣體排放廠外民眾劑量評估之依據。(Can you check and modify this to make sure this is O.K.?)
2.預期成效

本技術委託服務計畫之預期成效計有:

(1)透過風速風向計和溫度計的校正品保程序，協助各核能電廠達成美國核管會R.G1.23法規以及運轉規範有關氣象風場和溫度監測之要求。

(2)協助各核能電廠人員判讀氣象資料和風花圖特徵。

(3)協助龍門(核四)核能電廠評估排氣煙囪氣象平台監測儀器之性能與位置。

(4)協助龍門(核四)核能電廠RG 1.111大氣擴散模式與XOQDOQ-82電算程式特定參數之合理設定。
	Ⅲ(一)預定進度(1)甘梯圖、工作項目欄請填寫重點工作細項，並設定查核點，且於查核點完成事項說明欄內詳列查核內容(例如應完成之文件、樣品或雛型等)，俾便評核。

(2)一年期以上之計畫，請按曆年制分年列表。

(3)各工作項目累計進度全程為100% 。

	    工      作

    項      目
	工
	預
	第一年

	
	作
	 定   年
	99
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	比
	  進   度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	查核點完成

	
	重
	   度
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	事項說明

	
	％
	    ％
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	

	風向風速感測器實驗室品保
	20
	預定進度
	5
	5
	
	
	
	
	5
	5
	
	
	
	
	· 完成核一~核三電廠品保校驗工作及報告

	
	
	累計進度
	5
	10
	
	
	
	
	15
	20
	
	
	
	
	

	風向風速感測器與溫度計遊校
	6
	預定進度
	
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	· 完成核一~核三電廠年度遊校

	
	
	累計進度
	
	
	3
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	

	核四廠氣象平台位置與儀器性能評估
	25
	預定進度
	5
	5
	5
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	· 完成核四電廠氣象平台stream模擬
· 完成核四電廠WXT520整合式氣象感測器租賃安裝與比對

	
	
	累計進度
	5
	10
	15
	20
	25
	
	
	
	
	
	
	
	

	逐季風花圖檢視
	9
	預定進度
	
	
	
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	3
	· 由風花圖診斷分析各核電場感測器監測情形

	
	
	累計進度
	
	
	
	3
	
	
	
	6
	
	
	
	9
	

	STREAM模式模擬與比對評估
	30
	預定進度
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	· 蒐集核四廠區地形地物資訊
· 模擬資料診斷分析

	
	
	累計進度
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	
	
	
	
	
	
	

	教育訓練

期中報告
	10
	預定進度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	5
	
	· 辦理教育訓練
· 完成期中報告

	
	
	累計進度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	10
	 
	

	合　　計
	100  
	預定進度
	15
	15
	13
	13
	10
	5
	5
	8
	3
	5
	5
	3
	

	
	
	累計進度
	15
	30
	43
	56
	66
	71
	76
	84
	87
	92
	97
	100
	


（附註：請詳細填寫，如篇幅不足，請另紙繕附）
	Ⅲ(一)預定進度(1)甘梯圖、工作項目欄請填寫重點工作細項，並設定查核點，且於查核點完成事項說明欄內詳列查核內容(例如應完成之文件、樣品或雛型等)，俾便評核。

(2)一年期以上之計畫，請按曆年制分年列表。

(3)各工作項目累計進度全程為100% 。

	    工      作

    項      目
	工
	預
	第二年

	
	作
	 定   年
	99
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	比
	  進   度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	查核點完成

	
	重
	   度
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	事項說明

	
	％
	    ％
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	

	風向風速感測器實驗室品保
	50
	預定進度
	10
	10
	10
	
	
	
	10
	10
	
	
	
	
	· 完成核一~核四電廠品保校驗工作及報告

	
	
	累計進度
	10
	20
	30
	
	
	
	40
	50
	
	
	
	
	

	風向風速感測器與溫度計遊校
	20
	預定進度
	
	
	
	10
	
	
	
	
	10
	
	
	
	· 完成核一~核四電廠年度遊校

	
	
	累計進度
	
	
	
	10
	
	
	
	
	20
	
	
	
	

	逐季風花圖檢視
	20
	預定進度
	
	
	5
	
	
	5
	
	
	5
	
	
	5
	· 由風花圖診斷分析各核電場感測器監測情形

	
	
	累計進度
	
	
	5
	
	
	10
	
	
	15
	
	
	20
	

	教育訓練

期中報告
	10
	預定進度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	5
	
	· 辦理教育訓練
· 完成期末報告

	
	
	累計進度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	10
	 
	

	合　　計
	100  
	預定進度
	10
	10
	15
	10
	0
	5
	10
	10
	15
	5
	5
	5
	

	
	
	累計進度
	10
	20
	35
	45
	45
	50
	60
	70
	85
	90
	95
	100
	


（附註：請詳細填寫，如篇幅不足，請另紙繕附）
Ⅲ(二)進行方法及步驟：（請詳細說明1.將採行之方法及其原因並繪製工作流程圖；2.預計將遭遇之困難及解決途徑；3.重要儀器設備之配合使用情形等。）
本計畫所擬進行的風速與風向品保校正程序(圖3和圖4)解說如下：
步驟-1  感測器品保前之性能檢測：感測器在未經過拆解品保檢測前，先進行「感測器反應時間」和「起動風速」檢測(步驟-3與步驟-4解釋之)。
步驟-2  感測器硬體檢查保養：
(1).外體清潔，含訊號接頭部位除鏽。
(2).內部機件檢查：軸承、鋁帽、軸心、光柵、電路板等零件。
(3).軸承清理：超音波洗淨機處理軸承內之污垢，再風乾處理。
(4).訊號輸出檢測。
步驟-3 感測器反應時間檢測
(1).以可變電阻控制風鼓送出5m/s、10m/s、15m/s、20m/s等四種測試風速。管狀出風口可將風力集中，出風口上緣有雷射瞄準器做為目標物高度指示。
(2).待測原件距離出風口50cm，以固定夾固定之。利用雷射光點微調待測物高度，以便風力直接命中風杯中心點或尾舵中心點。
(3).風速啟動前先以細鐵棒頂住風杯或風向尾舵，訊號輸出線銜接到一旁工作機櫃之訊號處理板、示波器以及電腦。電腦的紀錄程式首先啟動，以100Hz時間解析度紀錄時間以及待測物訊號輸出，風速再開始由靜止加速到達測試風速，然後瞬間移開鐵棒讓風杯或風舵轉動，以測試其反應時間常數。
(4).相同步驟重覆三次。
(5).數位資料最後以Matlab進行資料分析與繪圖。並與感測器品保前之性能做數據比對。
步驟-4  感測器起動風速檢測：經由瑞典SwemaAir-50熱線式風速計( 精確度0.1m/s)檢測步驟3的風速輸出和感測器反應。
經過上述檢測步驟判定為「不良」者，代表該感測器無論風速之大小，有儀器反應時間偏大，或是啟動風速超過0.5m/s，或是訊號輸出失常無法正常使用，本計畫各單次品保結果即通知核能電廠淘汰不再繼續使用。訊號輸出失常包括(1)內部電路板穩壞(2)機件外殼密合不良導致軸承或電路板銹蝕。我們透過2003年檢校20份Met-One GP和LT全新感測器的數據，針對每一份新品都重複進行3次風速風向動態測試，取得新品的反應時間(Tr)平均值(μ)和標準差(σ)，來給定本案品保的三級判定之定量標準(表3)，這三級標準定義如下：
· 通過品保__良好：凡5、10、15(或20)ms-1不同風速條件下，被測品 Tr ≦ μ ± σ。

· 通過品保__堪用：凡5、10、15(或20)ms-1不同風速條件下，某一到二種風速條件下，被測品Tr ≦ μ ± 2σ。

· 未通過品保__不良：凡5、10、15(或20)ms-1不同風速條件下，被測品Tr ＞ μ ± 2σ。
本計畫擬進行的戶外實地檢校(遊校)的風向和溫度計反應的作業程序(圖5)解說如下：
1.首先以日本Tamaya經緯儀，於氣象鐵塔遠處水平置放，先定出緯儀地理正北方位，再以經緯儀的16倍單筒率望遠鏡瞄準氣象鐵塔上下層儀器支架，定出該儀器支架之方位角角度(解析度0.05度)。
2.旋轉經緯儀鏡頭瞄準穩定風場下的風向計箭頭，並紀錄其方位角，然後透過無線電聯繫，比較電廠儀控課儀器即時監控網頁的風向數據是否風向擺動角度範圍吻合經緯儀目測角度。
3.檢查T200溫度計保護管外觀。以瑞典SwemaAir-50熱線式風速計( 精確度0.1m/s)檢查溫度計通風馬達是否穩定抽風(3~6m/s)，再以其熱線溫度感測部位接近Met-One T200溫度計遮罩筒下方，檢測溫度數據是否和電廠氣象風向即時觀測數據和電腦監控紀錄數。如果發現其與監控室氣溫顯示數據超過0.5℃，先檢測抽風風扇(3~6m/s)是否偏低或損壞，再建議電廠是否汰換T200白金電阻原件。
以上現場遊校若有顯著誤差則與核電廠相關單位進行調校。
此外，本計畫使用Visual Basic視窗圖形語法撰寫「彩色風花圖人機介面」程式(圖6)，持續追蹤各核電廠保健物理課提供的氣象塔逐月逐層的LTWS、LTWD、GPWS、GPWD感測器四種月報表統計資料，將之轉化成風花圖(wind rose)圖形格式，來檢視風向風速感測器經過例行品保程序後，在實際天候條件下的單月資料特性，提供各核能電廠儀控課和保健物理課對於當地風場年度和月際變化的特徵參考。風花圖圖形製作軟體可篩選(a)廠別(b)逐月檔案(c)穩定度類別等三項下參數，點選「繪圖」按鍵後立刻在視窗左側產生一張風花圖圖案(圖7)，風速等級按照核能電廠報表格式設計成(a)0.4~1.3 m/s (b)1.3~3.1 m/s (c)3.1~5.3 m/s (d)5.3~8.0 m/s (e)8.0~10.7 m/s (f) > 10.7 m/s等六項等級不同色條來依序疊加，風向則按照中央氣象局測報手冊以22.5度間距將360度區分為16方位等級；各方風向出現頻率在四層同心圓(0-5-10-15-20%)的底圖上呈現，如此的風速和風向兩項特徵可以用視覺方式簡潔表達。舉例來說，圖8是核能電廠三廠2003~2005年總平均風花圖，該圖表含有四張風花圖，上半部份風花圖代表鐵塔高層風場，下半部份風花圖則是代表鐵塔低層風場，左半部份是GP感測器，右半部分則是LT感測器；表4~表6則是各核能電廠2002~2006年各月平均的風花圖特徵說明。各核電廠風花圖檢視的原則計有:

1.以風向16分位劃分之下，上下兩層的GP和LT風向風速，是否有哪一層哪一套儀器反應有顯著儀器偏差？
2.上述情況是否有逐月連續現象？
3.是否吻合冬季北風風系(西北-北-東北)、夏季南風風系(東南-南-西南)的氣候狀況？
4.是否與過去三年風花圖逐月特徵有顯著差距？
2008~2009年期間，我們曾選擇核能二廠J塔高低兩層來進行超音波風速風向計(Vaisala WS425和WXT510)與現有風杯風箭式風速風向計的比對實驗。耐用度評估方面，超音波風速風向計於塔上運作一年撤下歸還翰昇公司，該二套設備經檢查並無發現顯著損壞跡象，量測資料完整，並與傳統(現有)風杯風箭式風速風向計的相關性甚高，風速相關係數高達0.9以上(RMSE ~ 0.99)，風向的相關程度則有0.87(RMSE~0.75)。本計劃將延用這一作法，租賃相同型號設備半年架設於核四電廠氣象平台(圖2)，進行量測並與STREAM模式模擬結果進行驗證，以確認煙囪本體對於氣象量測的干擾程度，並與電廠現有的
本計畫也將在計畫期中與期末報告前各辦理一場教育訓練氣象座談，向核電廠員工講述本計畫上述的實施細節和檢討座談。
本計畫所擬利用CRADLE公司之STREAM大氣擴散數值模式，評估排氣煙囪氣象平台監測儀器之性能與位置，並與氣象量測數據進行測試與交互驗證之進行方式與步驟如下：
(Can you add the following steps? List the steps and procedures.)
本計劃擬應用STREAM大氣擴散模式調校與驗證龍門(核四)電廠RG 1.111大氣擴散模式與XOQDOQ-82電算程式之特定參數，以計算出之擴散與沈積因數符合法規要求，將進行之方式與步驟如下
(Can you add the following steps? List the steps and procedures.)
Finally, add 2-3 references at the end if needed.
表1: 美國Met-One風向風速和溫度感應器特性一覽表
	儀  器
	項  目
	特    性

	強風起動風向、風速計

SS-201-1 + SD-201-1
	測量範圍：
風向



風速
	0 ~ 540(
0.5 ~90 m/s

	
	起動風速：
	< 0.5 m/s

	
	精確度：
風向



風速
	( 5(
( 0.5 m/s

	微風起動風向、風速計

1564B + 1565C, Vane 53.2
	測量範圍：
風向



風速
	0 ~ 540(
0.24 ~ 24 m/s

	
	起動風速：
	< 0.22 m/s

	
	精確度：
風向



風速
	( 5(
( 0.22 m/s

	溫度計
	測量範圍：
	-50~ 100(C

	Met-One T200 

Model 327C 防日輻射罩
	精確度：

通風速率：
	( 0.25(
3~6m/s 


表2: 美國Met One Inc.風向風速感應器動態反應特性
	名稱
	型號
	量測範圍
	精確度/啟動風速
	輸入
	輸出
	距離常數
	備註

	LTWS
	1564B
	0.24 ~ 24 m/s
	0.24m/s

< 0.25 m/s
	0~50 mph
	0~583.5Hz
	5 feet (1.5m)
	F (Hz) = 26.439 *(Ws - 0.281)

Ws: wind speed (m/s)

	LTWD
	1565C + vane 53.2
	0 ~ 540(
	( 5(
	0-360
	Phase shift
	3.7 feet (1.1m)
	

	GPWS
	SS-201-1
	0.5 ~90 m/s
	0.5m/s

< 0.9m/s
	0~200mph
	0~1996Hz
	15 feet (5m)
	F (Hz) = 22.3 * Ws Ws: wind speed (m/s)

	GPWD
	SD-201-1
	0 ~ 540(
	( 5(
	0~360
	0~5 V
	5 feet (1.5m)
	


	
	LTWS
	LTWD
	GPWS
	GPWD

	
	μ
	σ
	μ
	σ
	μ
	σ
	μ
	σ

	5 m/s
	0.5792
	0.0448
	0.1069
	0.0357
	1.2877
	0.0833
	0.2300
	0.0274

	10 m/s
	0.3377
	0.0245
	0.0515
	0.0114
	0.6685
	0.0412
	0.1231
	0.0085

	15 m/s
	0.2285
	0.0172
	0.0492
	0.0119
	/////
	/////
	/////
	/////

	20 m/s
	/////
	/////
	/////
	/////
	0.3208
	0.0161
	0.0815
	0.0223


表3：本案所採用的風向風速感測器之時間常數與風速條件一覽表；其中，μ為平均值，σ為標準差。
表4: 核能一廠2002~2006年期間風花圖特徵
	核能一廠 (2002~2006年)

	季節
	月份
	風花圖特徵

	冬季
	12月
	高塔穩定東北風，高塔低層LT風向時有東南風。
低塔風向較陵亂風速較小，GP和LT反應不甚一致，東北、西北和西南風都有發生機率。

	
	1月
	同12月份特徵，高塔高層LT風向時有東南風反應。
低塔同12月。

	
	2月
	同12月份特徵，高塔LT風向時有顯著西南風反應。低塔同12月。

	春季
	3月
	東北強風發生頻率降低，東風、西北和西南風頻率升高。低塔同12月。

	
	4月
	同3月。低塔北風顯著減少，南風顯著增加。

	
	5月
	東北風發生頻率顯著降低，東南風和西南風頻率升高。

	夏季
	6月
	同5月，但高塔LT風向較不可信。低塔風速<1.3m/s頻率大，風向以南風-西南風發生頻率最為顯著。

	
	7月
	同6月特徵。

	
	8月
	同7月特徵，高塔風向凌亂，但以東南-南風較為穩定。

	秋季
	9月
	高塔北風-東風發生頻率升高，低塔則尚未顯著改變。

	
	10月
	高塔北風-東風發生頻率顯著，低塔南風頻率大為減弱。

	
	11月
	同10月特徵。


表5: 核能二廠2002~2006年期間風花圖特徵
	核能二廠 (2002~2006年)

	季節
	月份
	風花圖特徵

	冬季
	12月
	I塔上下層風花圖特徵彼此吻合，以東北風發生頻率突出。J塔特徵與I塔雷同。

	
	1月
	同12月份特徵。LT風向偶有不一致的南風頻率發生。

	
	2月
	同1月份特徵。J塔特徵與I塔雷同。

	春季
	3月
	同2月份特徵，東北風頻率開始降低。

	
	4月
	同3月份特徵，東風頻率開始升高。

	
	5月
	同4月份特徵，但西風發生頻率也升高；J塔時有異常>10.7m/s強風頻率。

	夏季
	6月
	I塔各方位風向頻率均勻，但仍以東北-東風頻率較高，J塔則是南風頻率顯著。

	
	7月
	I塔各方位風向頻率均勻，J塔南風頻率較為顯著。

	
	8月
	同7月特徵，但偶有強烈北風風向(颱風)。

	秋季
	9月
	同6月份特徵。

	
	10月
	不論I塔或J塔，東風和東北風發生頻率最為顯著，J塔西北風頻率教較I塔顯著，西南風頻率更為減弱。

	
	11月
	同10月特徵，但東北風發生頻率更為顯著。


表6: 核能三廠2002~2006年期間風花圖特徵
	核能三廠 (2002~2006年)

	季節
	月份
	風花圖特徵

	冬季
	12月
	北~東北強風發生頻率遠高於其他方位。

	
	1月
	同12月份特徵，低層LT風速較小。

	
	2月
	同1月份特徵。

	春季
	3月
	同2月份特徵。

	
	4月
	同3月份特徵，風速開始減小。

	
	5月
	東北風發生頻率顯著降低，西風發生頻率相對升高。

	夏季
	6月
	各方位風向頻率均勻，但西風頻率最為顯著。

	
	7月
	同6月特徵。

	
	8月
	各方位風向頻率均勻，但西北風頻率最為顯著。

	秋季
	9月
	各方位風向頻率均勻，但東北風頻率最為顯著。

	
	10月
	東北風發生頻率最為顯著，其他風向頻率急降。

	
	11月
	同10月特徵。


[image: image1.jpg]



圖1:美國Met-One Inc.之強風起動風向風速計(圖上右側)與微風起動風向風速計(圖上左側)，以及T200/327C溫度計和通風馬達(圖右下方)

[image: image6.jpg]



圖2:芬蘭Vaisala WS425超音波風速風向計

[image: image7.jpg]



圖3:芬蘭Vaisala WX510超音波風速風向計

[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]



圖4:本計畫所進行的風速風向感測器檢修與反應時間測試

[image: image12.wmf]核電廠取件

/

數量登記存檔

感測器基本保

養檢查

(

台大

)

核電廠送件

/

數量登記存檔

感測器反應時

間檢測

/

建檔和

製作報告

(

台大

)

經緯儀

正北游校

教育訓練

(

電廠或台大

)

電廠風場統計資料

風花圖製作

(

電廠

+

台大

)

核電廠取件

/

數量登記存檔

感測器基本保

養檢查

(

台大

)

核電廠送件

/

數量登記存檔

感測器反應時

間檢測

/

建檔和

製作報告

(

台大

)

經緯儀

正北游校

教育訓練

(

電廠或台大

)

電廠風場統計資料

風花圖製作

(

電廠

+

台大

)


[image: image13.wmf]Sensor

收件

初始性能

測量

內外部

清潔

編號與

維修紀錄

超音波

培林清潔

組裝與

零點校正

性能評估

風速

PIC/IPC

pulse counter

風速換算

風向

PIC/IPC

AD

Converter

風向換算

Data logger

Data logger

Response

analysis

(Matlab)

Response

analysis

(Matlab)

Report

Report

Sensor送件


圖5:本計畫所進行的風速風向感測器檢修與反應時間測試與檢測報告製作流程

[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]



[image: image17.jpg]



[image: image18.jpg]



圖6: 利用電子經緯儀和攜帶式熱線式風速/溫度進行核能電廠戶外風向與溫度即時感測反應遊校現況

[image: image19.jpg]ind

~=lolx|

[ EESREEAT (7).

HRENA TR RAR MR — 0413 || B 013 1331 31553 5380 8010, 107

R e I (i
EA0M — 5.3-30

& T 0107 ||ME 0m 041 45 433 581 4m

— 10,7 ENE 019 008 070 290 38 313

STABILITY-ALL Ll E 000 002 063 058 016 003

ESE 000 0@ 037 Li5 049 003

SE 00 0W 047 081 02 08

i SE 00 001 0§ 07 03 085

S 00 007 06 083 035 008
SSW 000 006 D41 083 035 013
SW 000 018 053 106 057 009
WSW 000 016 058 151 067 022
W00z 018 072 169 106 031
WNW 015 030 126 235 150 055
NW 014 018 081 196 189 065
NNW 030 029 209 231 132 030
BEt 219 317 1634 2838 214 1094
Celm= 361%

=F¢ STABILITT-ALL

I |

e | [STABILITE-ALL 5]

Sepd

BAEE® [0 - .
‘
A o = 88 FE FUED





圖7: 本計畫以Visual Basic語言撰寫的「彩色風花圖人機介面」程式畫面

[image: image20.png]BEEDATEE—RRSMEELE
DATEFROM <3003-04-01-00> TO <2003-04-30:23>
BELO-

T

STABLLITY-ALL n

Voo





圖8: 風花圖圖例說明，左上角標示核電廠名稱與風場資料起始和終止時間，高度(H or L)和儀器代碼(GP or LT)，上下層溫度穩定度是選用”all”條件來製作風花圖。右上角是風速顏色分級。風花圖中心是靜風(Calm)的頻率數字，風向以16分位區別，同心圓代表風向發生頻率(0~60%)。
[image: image2.wmf] 

[image: image3.wmf] 

[image: image4.png]BEEHATEESRRSMEELE
200301200812 10GP




[image: image5.png]BEEHATEESRRSMEELE
2003200528 10T

22

45
34
12
34

Shite

—_— L1087

1068150
o mE By





圖9:核能三廠2003~2005三年期間氣象鐵塔高層(圖上半部)與低層(圖下半部)不同感測器(GP在左、 LT在右)風花圖特徵。

Ⅲ(三)重要之參考文獻：（請依次填寫本計畫所參考之重要文獻──包括參考書名稱、作者、出版社、出版日期、出版地點，或論文發表之作者、雜誌名稱、期別、日期與有關頁次等）。

1.林博雄，1997：氣象電腦輔助教學之簡介。氣象學報，42, 29-43。

2.林博雄，李清勝，鄭文通，林民生，2000：南海季風實驗期間無人飛機探空之資料診斷。大氣科學，28, 243-262。

3.林博雄，林沛練，2000：宜蘭氣象站遷移之可行性評估報告，中央氣象局。

4.林博雄, 徐仲毅, 簡振和, 2001: 風場形變與降雨觀測偏差. 第七屆全國大氣科學研討會, 台北.

5.林博雄, 陳奕良, 2001: 地面短波輻射之精確量測及其應用. 第七屆全國大氣科學研討會, 台北.

6.林博雄，徐仲毅，簡振和，2002：風場變形對地面降水觀測造成偏差之個案探討。 大氣科學，30, 241-258。

7.林博雄，賴信志，林清和，簡國基，2004:運用定體積汽球飛行進行南台灣低層氣流軌跡分析。大氣科學，32，389-406。
8.林博雄，潘健祐，黃培育，鄭宗毅，2005：無人飛行載具颱風穿越觀測。航太通訊工業雜誌，58.

9.邱清安，林博雄，謝旻耕， 2004:由測站資料推估台灣之氣溫與降水之空間分布。大氣科學，32，329-350。

10.邱清安，林博雄，謝旻耕， 2005: 台灣地區氣象測站之詮釋資料與日氣溫、日降水量之資料檢定。氣象學報，45, 33-46。

11.吳俊傑、林博雄、林依依、葉天降，2004:「侵台颱風之GPS Dropsonde飛機偵察觀測實驗」（追風計畫）與「颱風及海洋物理及生物地球化學交互作用研究」之研究回顧.大氣科學，32，275-292。
12.林博雄,李清勝,顏泰崇,李憲乾, 2006: 龍王颱風穿越飛行觀測與初步成果. 氣象學會會刊, 47, 1-15.

13.林博雄, 2006: 92~94年度核能電廠氣象風向、風速與溫度計校正品保計畫期末報告. 台灣電力公司核能發展處. 

14.Chou, M. D., P.H. Lin, P. L. Ma and H. J. Lin,2005: Effects of aerosols on the surface solar radiation in a tropical urban area. Submitted to JGR.

15.Lin, P. H., 2006: The First Successful Typhoon Eyewall-penetration Reconnaissance Flight Mission Conducted by the Unmanned Aerial Vehicle, Aerosonde. Accepted by Bull. Amer. Meteor. Soc.
16.Lin, P. H., M. D. Chou, Q. Ji and S. C. Tsay, 2002: Clear-sky Surface Radiation During South China Sea Monsoon Experiment. J. Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Science, 13, 185-196.

17.Wu, C. C., P. H., Lin, S., Aberson, T. C. Yeh, W. P., Huang, K. H., Chou, J. S., Hong, G. C., Lu, C. T., Fong, K. C., Hsu, I. I., Lin, P. L., Lin, C. H., Liu, 2004: Dropwindsonde Observations for Typhoon Surveillance near the Taiwan Region (DOTSTAR): An Overview. Bull. Amer. Meteor. Soc. 86, 787-790.

18.Wu, C. C., K. H. Chou, P. H. Lin, S. Aberson,  M. S. Peng and T. Nakazawa, 2006: The impact of dropsonde data on typhoon track forecasting in DOTSTAR. Submitted to Bull. Amer. Meteor. Soc.
�





�





�





�





�





�





�





� EMBED Unknown  ���





�





�





�





�





�





�





�








_1214628731.vsd
�

Sensor�����

���l����
���q�

���~��
�M���

�s���P
���������

�W���i
���L�M���

�����P
�s�I�����

���������

���t�

PIC/IPC
pulse counter�

���t�����

���V�

PIC/IPC
AD Converter�

���V�����

Data logger�

Data logger�

Response analysis
(Matlab)�

Response
analysis
(Matlab)�

Report�

Sensor�e���

Report�


